DW2011型

标准电压源

使用说明书

PJA2.702.001

湖南省邵阳无线电仪器厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡文明路28号     邮政编码：422000

电话：（0739）5402325  5403650                 传真：（0739）5402325

一、概述

DW2011标准电压源是晶体管图示仪校准必备的计量仪器，亦可供其它仪器的电压校准。它输出0.1V~5KV的直流标准电压，输出电流2mA以上，内有过流保护电路，安全可靠性好。

- 技术性能

1、输出直流电压：0.1V~5KV按1、2、5进制分15档，定点输出。

2、输出电流：除0.1V、0.2V、1KV、2KV、5KV档≤2mA外，其余各档均≥5mA

3、精度：≤±0.5%

4、电压稳定度：≤±0.5%

5、负载稳定度：≤±0.5%

6、纹波噪声电压≤V0×0.1%+0.5mV（其中V0为输出电压）

7、短期稳定度：≤±0.1%（10分钟内最大漂移）

8、标准电阻：

a．阻值范围：100KΩ、10KΩ、1KΩ、100Ω、10Ω、5Ω、1Ω共七档

b．精度：≤±0.5%

9、适应电源：220V±10%   50HZ±5%

10、消耗功率≤40VA

11、仪器工作条件

    - 温度：0℃~40℃

b.  相对湿度：+40℃时（20~90%），平常（45~75%）

c.  大气压力：86~106Rpa

- 外型尺寸：759×360×440

- 重量：8Kg

- 电路原理

DW2011标准电压源的50V~5KV输出，由推挽直流开关变换经变压器升压整流后取得，线路原理方框图如下：

  - 输出0.1V~20μ的串联稳压原理简介：

当输出0.1V~20V时，S3开关接到0.1V~20V档，输入电源经变压器降压整流和以V4为调整管等串联稳压电路，得到约30V的稳定电压，然后通过V9调整管进行二次稳压，其输出大小，由并接在输出端的电阻电位器分压取样，经运算放大器N的“-”输入端跟“+”输入端的标准电压进行比较放大器，通过推动管V10，V12来控制调整管V9的电压降，以控制输出的大小和恒定，V11为过流保护管，R11为过流保护电阻。

（二）输出50V~5KV直流开关推挽变换电源原理简介：

输出50V~5KV时经稳压的30V的直流电源，通过调整管V9经S3开关接通由V15、V16和T2组成的自激推挽变换器，使其工作，当输出50V~500V时，继电器K1不通，T2次级输出通过。V17、V18全波整流和R19、C12、R20、C13组成滤波电路后输出。

当输出1KV~5KV时，继电器K1接通，T2次级输出通过V19~22和C7~11组成的四倍压整流电路后输出。它们的取样、比较放大、控制电路基本上同（一）的串联稳压器。即通过调整输入开关电路的电源电压来控制输出电压。

- 使用说明

      - 预热大于20分钟

      - 当输出1KV~5KV高压时，它须用一只手去按面板上的高压开关，才有输出，这样可以避免操作者的两只手同时触及高压的“+”和“-”端，而发生危险。

      - 标准电阻专供校准晶体管图示仪阶梯电流。

      - 校准晶体管图示仪的具体方法，请参阅该仪器的说明书。

      - 电压输出端不允许长时间的过流和短路，高压档位<500V以上，电压输出端不允许长时间接在负载上。

- 仪器备附件

      - 电源线一根

      - 输出线一根

      - 1A保险管2只

      - 使用说明书1份

六、电原理图