DW2020型标准电流源

使用说明书

PJA2.702.002

湖南省邵阳无线电仪器厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡文明路28号    邮政编码：422000

电话：（0739）5402325    5403650              传真：（0739）5402325

目      录

- 概述

- 技术性能

- 电路原理

- 使用说明

- 仪器校准

- 仪器备附件

- 电原理图

一、概述

DW2020型标准电流源，是晶体管图示仪校准必备的计量仪器，亦可供其它仪器设备的电流校准，它输出10nA—10A的标准电流，因内设恒温装置，因而精度高，稳定性好，输出基本上跟负载和外电压变化无关，抗干扰能力强，输出波纹小，反应速度亦快。采用标准机箱，内外结构紧凑、美观、牢靠，开关动作灵活，仪器使用、调整、维修均很方便。

二、技术性能

1．输出直流电流：10nA—10A按1、2、5进制分28档，定点输出。

2．精    度： 10nA       误差≤±6%

20nA~100nA 误差≤±6%

10μA~5A   误差≤±0.5%

10A         误差≤±1%

200nA~5μA  误差≤±4%

3．稳定度：当电网电压波动±10%时，输出变化≤±0.15%

4．负载稳定度：当负载改变时，输出变化≤±0.15%

5．连续工作时间：8小时以上

6．适应电源：220V±10%  50HZ±2HZ

7．消耗功率：最大时约120VA

8．仪器工作条件

1）温    度：0℃~+40℃

2）相对湿度：+40℃时（20~90%），平常（45~75%）

3）大气压力：86~106Kpa

9．外形尺寸：420×440×180

10．重   量：11Kg

三、电路原理

仪器的主要工作原理如上图，CA3140E是高输入阻抗，低失调高增益运算放大器，它的同相输入（＋）端加上基准电压，它的反相输入（－）端由运放输出负反馈取得，当反相输入端的电压增到接近同相端的基准电压时，电路才趋稳定，因此取样电阻上的压降基本上等于基准电压，那么输出电流=V基准／R取样电阻，而跟负载大小，电源变化无关，这样就得到了稳定的标准电流。

为了提高输出电流的精度和稳定度，将仪器的基准电压源和运算放大器放置在50℃的恒温槽中，并加以屏蔽。恒温经过是：当恒温槽内温度低于50℃时，槽内50℃温度导电表B不通，V7和V8导通，电热丝E通电加热，当到达50℃时，B导电表接通，V7和V8截止，电热丝E停止通电加热。就这样使恒温槽内始终保持50℃，7812为±12V的稳压集成块，7912为－12V的稳压集成块。V10为大电流输出管，V12-13为mA各档电流输出管。电容C10-12为输出滤波电容。接入C9、C10、C14可降低输出电流波纹。

四、使用说明

- 仪器预热大于30分钟。

- 仪器当输出10nA~500mA时，仪器右边的开关（S2）必须置（n-m）A档，输出1A~10A时，左边开关（S3）可随意放置。

- 当测试晶体管图示仪时，仪器输出“ +”端接机壳“┴”，并同输出线的屏蔽相接，输出线的屏蔽层的另一头接图示仪的Ｅ（┴）接线端。仪器输出“－”端为输出电流的负极接图示仪的扫描箱，当测试微电流时，图示仪终端选择开关置“微电流”档，另外的操作规程请按图示仪说明书介绍即可。

- 仪器输出异常，请将电源的进线的地线和火线互换位置。

五、仪器校准

校准电路如下图

输出电流Ｉ＝Ｖ／Ｒ，V为数字表读数，R为标准电阻值。

其中：标准电阻箱的精度，误差≤0.05%，数字电压表的精度误差≤0.05%，输入阻抗≥1000Ω

六、仪器备附件

电源线一根

输出线一付

1.5A保险管 2只

使用说明书一份。

七、电原理图