DW4818晶体管反向特性图示仪

使用说明书

湖南邵阳无线电仪器厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡文明路28号       邮政编码：422000

电话：（0739）5403650      5402325                传真：（0739）5402325

目    录

- 主要技术指标

- 电路原理简述

- 使用说明

- 仪器的校准

- 整机方框图及电路原理图

概   述

DW4818晶体管反向特性图示仪可测试晶体管的击穿特性和漏电流特性，测试电压可高达3KV，测试电流可小到0.1μA。

一、主要技术指标：

1.1  Y轴偏转系数

0.1μA~1mA/度，按1．2．5进制分13档，误差≤±3%

1.2  X轴偏转系数

1V~500V/度，按１．２．５进制分9档，其中：

1V~20V/度，5档，误差≤±3%

50V~500V/度，4档，误差≤±５%

1.3  扫描信号：

输出电压范围与档级：

０～200Ｖ　 正向连续可调；

０～3000Ｖ　正向连续可调；

按下“单向/双向”键，由输出变为连续可调的交流电压。

输出电流容量：

０～200Ｖ　10mＡ （峰值）

０～3ＫV　 ５mＡ （峰值）

功耗电阻：０～200V为10K，0~3KV为150K，误差≤±5%

容性电流：≤0.１μA（注：相对湿度≤80%，电源输入相位正确，即L为火线，N为零线，机壳接大地或零线）

1.4  其它：

示波管：8SJ31，有效工作面40×60mm

电  源：220V±10%  50HZ±2HZ

消耗功率：约30VA

预热时间：不少于15分钟

工作时间：能连续工作8小时

外形尺寸：188×334×365mm （B×H×D）

重    量：约10.5Kg

仪器工作条件：环境温度 –10℃~+40℃

相对湿度 +40℃时，20~90%

正常情况下，45~75%

大 气 压 力： 86~106Kpa

二、电路原理简述

DW4818晶体管反向特性图示仪由以下几部分组成

主电源供给、扫描信号发生器、X、Y放大器、高频高压电源及示波管控制电路。

外接220V、50HZ电源提供了电源变压器的初级电压，电源变压器的次级绕组除提供示波管灯丝电压及标尺指示灯电源外，经整流、滤波和稳压电路后提供+150V，±12V等各组电压。

外接电源还通过调压器为扫描变压器提供了初级电压，在其次级可得到两组交流电压，由面板上的峰值电压范围开关进行选择，经正向半波整流后输出至被测管，其大小则由调压器控制。如电压选择“3KV”档，则测试时还须按下“高压测试按”，才会有输出。

电流/度、电压/度开关将被测器件的电流、电压取样送入X、Y放大器，通过放大后加到示波管的X、Y偏转板上，并在示波管荧光屏上得到被测器件的特性曲线。

示波管显示电路由高频高压电路及示波管控制电路组成，显示电路提供了示波管的阴极、调制极、及其它电极所需的电压。

三、使用说明

为了便于用户了解整机各部份的操作，在此着重说明各控制件的作用。

3.1总体结构

图1、前面板单元划分

图2、左侧板

图3、后盖板

3.2示波管及其控制电路

图4、示波管及其控制电路

2W2：调节辉度；

2W3：聚焦；

2W4：辅助聚焦，互相配合调节，使图像清晰。

3.3偏转放大器：

电压/度开关：根据测试要求，选择合适的电压档位；

电流/度开关：根据测试要求，选择合适的电流档位；

校正“┴”开关：按下此开关，X、Y放大器输入端同时接地；

校正“+10度”开关：按下此开关，X、Y放大器分别加入校正电压，且光点沿X、Y方向各偏转+10度。

图5、偏转放大器

3.4、扫描电源

图6、扫描电源

峰值电压范围开关：选择扫描电源峰值电压范围，共分两档：0~200V，0~3KV，当由低档改换高档，须先将峰值电压调到零，换档后再按需要的电压逐渐增加，否则易损坏被测器件。“单向/双向”键按下时为双向测试，其时一个半波测反向，一个半波测正向。

高压测试按钮开关，为安全起见，峰值电压范围置“3KV”档时，须按下此开关，才能有高压输出。其时，Ｘ开关应置“”50“100”“200”“500”四档中合适的档次。

3.5、测试台

图７、测试台

高压指示灯：当峰值范围开关置“3KV”时，高压指示灯亮。

测试插座：分高、低两组插座，“-”插座为其共用，当按下“200V”档时，电压输至“0~200V”插座，当按下“3KV”档时，电压输至“0~3KV”插座（测试时还须按下“高压测试按” ） 。

四、仪器的校准

仪器经过一定期限的使用或经过维修后，均需进行校准。

步骤如下：

+150V电源校准 → +12V电源校准→-12V电源校准 →-1400V高压电源校准   →+1V、+0.5V校准电压校准→X、Y轴+10度校准→X轴电压/度校准 →     Y轴电流/度校准

1．+150V，+12V，-12V的校准：

用0.5级校准表进行校准，测试点在XY印制板引脚上，+150V为引脚“11”；+12V为引脚“4，19”；-12V为引脚“15”；调节电位器：+150V为1W1，±12V无调节装置，均由AN7812稳压，固定输出。

2．-1400V高压电源的校准：

用量程为1.5KV以上的高阻抗电压表进行，测试点为高压印制板插座的引脚7，调节电位器2W1位于板内，可通过调节孔进行调节。

3．“校准电压”的校准：

仪器内部设置的供使用者大致判断仪器是否正常用的校准电压，共二档：+0.5V与+1V，X放大器用的是+0.5V，Y放大器用的是+1V，由+12V经5R54，5R55，5R52分压后形成，可在“+10度”键上相应引脚上测得，误差应≤±1%，测试仪表精度应高于0.5级，且输入阻抗高，以确保不对被测电路产生影响。

4．X轴、Y轴、+10度校准

按入校正“┴”键，调节X、Y轴移位电位器，使光点位于坐标片左下角顶点，再释放“┴”键，按入“+10度”键，调节X轴、Y轴校准电位器4W2，5W2，使光点偏转沿X、Y方向均为+10度。坐标刻度Y方向为10度，X方向为12度，校准时注意X方向也只能偏转10度。

5．X轴偏转因素的校准

将调压器调到零，峰值按键各档均弹出，Y开关置1mA/div档，标准电压源的负端接于仪器左侧下方插孔，正端接于“+”孔，校“1~20V/div”五档时接于“0~200V”孔，校“50~500V/div”四档时接于“0~3KV”孔，当送入的标准电压为相应档级的10倍时，光点应由左向右偏转10度，如有误差，前者修正4R34~39，4R47~52中相关的电阻，后者修正3R25~29，4R40~44中相关的电阻。

6．Y轴偏转因素的校准

将X开关置于较高档位，如50V/div，校准电流源的接地端插入仪器左侧下方插孔中，另一端插于“-”孔中，当注入的标准电流为Y轴开关档级值的10倍时，光点应偏转10度，误差≤±3%，如有超差，可修正5R30~42中相关的电阻。如光点偏转后聚焦不良，则可将标准源二线交换位置，观察反方向偏转下的情况，选择聚焦好的状态进行校准。

- 整机方框图及电原理图